WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 14.06.2018r.

Znak sprawy: DZP-282-21/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  (1)

dotyczy: postępowania w trybie art. 4 ust. 8 pn. „Dostawa i montaż mikroskopu świetlnego do obserwacji w świetle przechodzącym, jasnym i ciemnym polu na potrzeby WS SP ZOZ 
w Nowej Soli”.

- Czy Zamawiający zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 70 dni?

Odpowiedz: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: załącznik nr 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 7 dni kalendarzowych?

Odpowiedz: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 15 dni roboczych?

w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

Odpowiedz: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 12 miesięczny okres gwarancji?

Odpowiedz: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy punktu nr 4 z opisu przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania modułu rozszerzającego statyw mikroskopu o port kamery zlokalizowany w górnej tylnej części statywu (za nasadką okularową), zapewniającego podział światła pomiędzy nasadkę okularową i kamerę w stosunku 55% : 45% albo 100% : 0% / 0% : 100%?

Odpowiedz: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy punktu nr 7 z opisu przedmiotu zamówienia (oraz wtórnie punktów nr 6, 21 i 23): Czy Zamawiający dopuści mikroskop ze źródłem światła w nowoczesnej technologii LED z wbudowaną soczewką "fly-eye"? W odróżnieniu od tradycyjnych lamp halogenowych, oświetlacze LED cechuje czas pracy wynoszący kilkadziesiąt tysięcy godzin ciągłego świecenia (w przypadku halogenowych jest to 100 godzin) - ograniczenie kosztów eksploatacyjnych związanych z regularnymi wymianami żarówek oraz eliminacja przestojów w pracy, które są z tym związane (punkt nr 23 - wówczas zapasowa żarówka halogenowa nie jest potrzebna). Oświetlacze LED cechuje biała, neutralna temperatura barwowa oświetlenia, co przekłada się na wierne odwzorowanie naturalnych kolorów i nie występuje konieczność stosowania filtrów barwnych (punkt 6 oraz 21- "filtr balansu bieli") oraz filtrów szarych (punkt 6 - koło filtrowe wówczas jest niepotrzebne), gdyż charakterystyka temperatury barwowej oświetlacza LED jest stała w obrębie całego zakresu natężenia oświetlenia (oświetlacze halogenowe cechuje zmienny kolor w zależności od ustawionego natężenia oświetlenia). Ponadto, oświetlacze oparte na lampach halogenowych silnie nagrzewają się, przez co wzrasta temperatura statywu mikroskopu (wymagane przerwy w pracy w celu schłodzenia), podgrzaniu może ulec również obserwowany preparat. System Fly-Eye to multisoczewka tworząca z obrazu jednej lampy diodowej obraz matrycy wielu, równomiernie rozłożonych źródeł światła co zapewnia homogeniczne oświetlenie nie tylko poprawiające standard pracy, ale wybitnie poprawiające warunki oświetlenia przy dokumentacji badań.

Odpowiedz: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy punktu nr 10 z opisu przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający dopuści tubus binokularowy o kącie nachylenia wynoszącym 25 stopni?

Odpowiedz: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę.