WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 06.11.2018r. .

Znak sprawy: DZP – 282 – 32/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.poz. 1579 z późn.zm.) pn.: „Dostawa aparatu do kardiotokografii na potrzeby Działu Położniczo – Ginekologicznego  WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Pytanie nr 1

Czy w pakiecie 2 i 3  Zamawiający dopuści pompę infuzyjną Perfusor CompactPlus w poniższymi parametrami częściowo przewyższającymi parametry z zapytania ofertowego?

Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi

Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci

Waga pompy gotowej do użycia 2,3 kg

Stopień ochrony min. IP34

Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni

Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych

Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy

Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie.

Strzykawka mocowana od przodu

Klawiatura symboliczna

Menu pompy w języku polskim

Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą

Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą

Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA

Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego

Praca ze strzykawkami 2/3 ml

Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki

Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h

Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz.

Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu

Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)

Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji

System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji

Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml

Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min

Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h

Bolus na żądanie

Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu

Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych

Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę

Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia

Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania

Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera

Biblioteka zawiera min. 3000 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów

Każdy lek może występować w 10 stężeniach, oraz być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, jednym z 8 kolorów oraz ciśnieniem okluzji

Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75mmHg do 900mmHg

Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy

Wbudowany akumulator litowo - jonowy

Zasilanie z wbudowanego akumulatora 10 godz. przy przepływie 5 ml/h

Czas ponownego ładowania max. 4 godz.

Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora

Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego

Pobór mocy < 20 W

System alarmów wizualnych i dźwiękowych

Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza:

Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi

Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci

Waga pompy gotowej do użycia 2,3 kg

Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni

Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych

Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy

Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie.

Strzykawka mocowana od przodu

Menu pompy w języku polskim

Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą

Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą

Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA

Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego

Praca ze strzykawkami 2/3 ml

Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki

Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h

Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz.

Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu

Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)

Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji

System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji

Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml

Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min

Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h

Bolus na żądanie

Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu

Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych

Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę

Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia

Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania

Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera

Biblioteka zawiera min. 3000 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów

Każdy lek może występować w 10 stężeniach, oraz być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, jednym z 8 kolorów oraz ciśnieniem okluzji

Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75mmHg do 900mmHg

Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy

Wbudowany akumulator litowo - jonowy

Czas ponownego ładowania max. 4 godz.

Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora

Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego

System alarmów wizualnych i dźwiękowych

Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń

Zamawiający nie dopuszcza:

Stopień ochrony min. IP34

Klawiatura symboliczna

Zasilanie z wbudowanego akumulatora 10 godz. przy przepływie 5 ml/h

Pobór mocy < 20 W

Pakiet I

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane monitory umożliwiały połączenie i przesyłanie danych między monitorem a aparatem do znieczulania Primus, używanym na Bloku Operacyjnym Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane kardiomonitory umożliwiały rozbudowę o pomiar CO2 w strumieniu głównym i bocznym, u pacjentów zaintubowanych za pomocą czujnika Moduł MCable do pomiarów CO2 w strumieniu głównym, kompatybilnego z serią najnowszych kardiomonitorów i respiratorów dostawcy oferowanego kardiomonitora?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany kardiomonitor umożliwiał rozbudowę o moduł pomiarowy gazów anestetycznych, N2O, O2 i CO2, z szybkością próbkowania >150 ml/min zapewniającą szybką reakcję na zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pakiet I

Pytanie 5 - lp. 9

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w lepsze od wymaganych możliwość zapamiętywania i przeglądu danych: 240 godzin trendów graficznych i tabelarycznych, 1200 wyników pomiarów nieinwazyjnego ciśnienia, 200 zdarzeń alarmowych i 200 zdarzeń arytmii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 - lp. 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w nowoczesny akumulator litowo – jonowy, umożliwiający samodzielną pracę monitora przez ponad 5 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet II - pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

Pytanie 7 - Pkt. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy umożliwiającą pracę ze strzykawkami od 5ml. Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawkowej 2/ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 - Pkt. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z łatwa intuicyjna klawiatura symboliczną co  znacznie skraca czas programowania infuzji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Ze względu na łatwość i szybkość obsługi Zamawiający podtrzymuje warunek.

Pytanie  9 - Pkt. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  pompy zapewniającą wygodna obsługę do 8 pomp , zamocowanych jedna nad drugą maks. – 13,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 - Pkt. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z szybkością dozowania 0,1-1200ml/h ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 - Pkt. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z programowaniem infuzji w jednostkach : ml,  ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal –  na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24 godziny, godzinę oraz minutę)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 - Pkt. 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy   z trybami dozowania  oraz z  min 3 trybami dozowania o różnych parametrach: objętość, objętość dawki, objętość/dawka- czas, limit objętości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 - Pkt. 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z dokładnością  mechanizmu pompy +/- 1%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 - Pkt. 11. Powstanie okluzji uniemożliwia podanie całej objętości bolusa, w związku z powyższym pytamy czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną wyposażoną w sygnalizacje o wzroście ciśnienia oraz alarm pojawiający się w momencie wykrycia okluzji, oraz automatycznym zatrzymaniem podaży bolusa, z możliwością kontynuacji pozostałej objętości po usunięciu okluzji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 - Pkt. 12. Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie pompy  z niebieskim monochromatyczny wyświetlaczem LCD   z  funkcja automatycznego dostosowywania wielkości czcionki w zależności od ilości wyświetlanych  informacji z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie:

•	nazwa leku,

•	koncentracja leku,,

•	prędkość infuzji,

•	podana dawka,

•	stan naładowania akumulatora,

•	aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej,

•	ustawiony próg alarmu okluzji

•	objętość i typ wybranej strzykawki;

•	waga pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 - Pkt. 13. Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie pompy  z niebieskim monochromatyczny wyświetlaczem LCD   z  funkcja automatycznego dostosowywania wielkości czcionki w zależności od ilości wyświetlanych  informacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 - Pkt. 19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej:

•	Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania.

•	Sygnał dźwiękowy prawidłowego  mocowania pomp w stacji,

•	Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą,

•	Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,

•	Zasilana z wewnętrznej baterii stacji dokującej w przypadku awarii bądź odłączenia zasilania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 - Pkt. 24. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z  Historia infuzji – możliwość zapamiętania 1500 zdarzeń.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 - Pkt. 27. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z  czasem  pracy z akumulatora co najmniej 11  h przy infuzji 5ml/h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 - Pkt. 28. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z  czasem  ładowania do 100% ok 6h

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.